Enhet: 		Institutt for bioteknologi, NTNU										Dato:

Deltakere ved kartleggingen (m/ funksjon):

Kort beskrivelse av hovedaktivitet/hovedprosess:

| ID nr. | Aktivitet/prosess | Ansvarlig | Lov, forskrift o.l. | Eksisterende dokumentasjon | Eksisterende sikringstiltak | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bruk av fermentorer |  |  |  | Antiskum tilgjengelig, verneutstyr (frakk, hansker ved prøveuttak). Alt avfall autoklaveres. |  |
| 2 | GC-MS / GC-QQQ (Vedlikehold) |  |  |  | Oppført for hver enkelt uønsket hendelse i kartleggingsskjemaet |  |
| 3 | GC-MS / GC-QQQ (Derivatisering) |  |  |  | Oppført for hver enkelt uønsket hendelse i kartleggingsskjemaet |  |
| 4 | LC-MS |  |  |  | Oppført for hver enkelt uønsket hendelse i kartleggingsskjemaet |  |
| 5 | Eksponering av celler til DNA skadende forbindelser (MMS. 5-fluorouracil, cisplatin) og andre stoffer som påvirker celledeling/ cellsyklus |  | Kjemikalieforskriften Forskrift om verm mot biologiske faktorer | Prosedyre for forsøk (fermentering) Se datablad for prosedyre for avhending av brukt kjemisk forbindelse og prosedyre for førstehjelp/vask av eksponert område | Åndedrettsvern/Arbeid i avtrekk: Utveiing av kjemisk Generelt: Labfrakk Hansker (Nitril) Vernebriller Varselskilt ”Kjemisk mutagenese” Følger avhending/inaktiverings prosedyre Prosedyre skal ikke utføres av gravide Merking av rør/beholdere med kjemisk (meget giftig) Brannsikringstiltak: Farlige nedbrytingsprodukter Farlige nedbrytningsprodukter dannet under branntilstander. - Karbonoksider, Svoveloksider Stoffer som skal unngås Sterke oksyderende midler, Sterke syrer, Sterke baser | Eksponering kan gi alvorlig DNA-skade; fare for utvikling av kreft. Kan være akutt toksisk. |

Enhet: 													Dato:

Linjeleder:

Deltakere ved risikovurderingen (m/ funksjon):

|  |  | Aktivitet fra kartleggings- skjemaet |  | Mulig uønsket hendelse/ belastning | Vurdering av sannsyn- lighet | Vurdering av konsekvens: |  |  |  |  | Risiko- verdi | Kommentarer/status Forslag til tiltak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID nr |  |  |  |  | (1-5) | Menneske (A-E) |  | Ytre miljø (A-E) | Øk/ materiell (A-E) | Om- dømme (A-E) |  |  |  |
| 1 |  | Bruk av fermentorer |  | Kontaminering med rekombinante organismer | 2 | 2B |  | 2B | 2A | 2B | 2B |  |  |
|  |  |  |  | Skade som følge av kontakt med syre/base | 2 | 2B |  | 2A | 2A | 2B | 2B |  |  |
| 2 |  | GC-MS / QQQ (Vedlikehold) |  | Hendelse 1: Forbrenning på varme soner (inlet, ovn og transfer line). | 1 | A |  | A | A | A | 1A, | Eksisterende tiltak: Temperatursoner settes alltid til romtemperatur før vedlikehold utføres. |  |
|  |  |  |  | Hendelse 2: Skade på kolonne pga introduksjon av luft eller høy temperatur ved fravær av flow. | 2 | A |  | A | B | A | 2A | Eksisternede tiltak: Inlet trykk skal alltid ha vært på i minst 10 min før temperatursoner settes til over romtemperatur. Kolonne capes alltid med septum når den ikke er i bruk. |  |
|  |  |  |  | Hendelse 3: Forringelse av MS ytelse pga introduksjon av luft i MS. | 2 | A |  | A | C | A | 2A | Eksisterende tiltak: MS skal aldri være ved vakuum dersom inlet trykk skal slås av eller kan forventes å slå seg av automatisk. |  |
|  |  |  |  | Hendelse 4: Støt fra MS | 1 | B |  | A | A | B | 1B | Eksisterende tiltak: MS slås alltid av dersom deksel skal åpnes. |  |
|  |  |  |  | Hendelse 5: Uhell ved bytte av gassflaske. | 2 | B |  | A | A | B | 2B | Flaske sikres under flytting. |  |
| 3 |  | GC-MS / GC-QQQ (Derivatisering) |  | Kontakt med potensielt giftige kjemikalier | 2 | B |  | A | A | B | 2B | Eksisterende tiltak: Arbeid i avtrekk, nitrilhansker, briller, labfrakk. |  |
| 4 |  | Bruk av LC-MS |  | Lekkasje av mobilfase | 4 | A |  | A | C | A | 4A | Eksisterende tiltak: Sjekk for lekkasje ved skifte av kolonne og mobilfase Bruk av vernebriller og hansker Kommentar: generelt er lekkasje en konsekvens av drift |  |
|  |  |  |  | Skifte av ionekilde: - eksponering for varme overflater | 3 | A |  | A | A | A | 3A | Eksisterende tiltak: Bruk av verneutstyr (hansker). |  |
| 5 |  | Stress-respons studier |  | Eksponering for kjemisk stoff ved utveing av tørrstoff. Kreftfare. | 1 | E |  | A | A | D | 1E |  |  |
|  |  |  |  | Eksponering for kjemisk stoff under forsøk (aerosoler, gasser?, løsning) Kreftfare. | 1 | E |  | A | A | D | 1E |  |  |
|  |  |  |  | Skade på foster | 1 | E |  | A | A | D | 1E | Gravide skal ikke utføre stress-respons studier med bruk av disse kjemikaliene |  |
|  | 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor |  | A. Svært liten B. Liten C. Moderat D. Alvorlig E. Svært alvorlig |  |  |  | Menneske = Sannsynlighet x Konsekvens Menneske Ytre miljø = Sannsynlighet x Konsekvens Ytre miljø Økonomi/materiell = Sannsynlighet x Konsekvens Øk/matriell Omdømme = Sannsynlighet x Konsekvens Omdømme |  |  |  |  |  |  |

Sannsynlighet vurderes etter følgende kriterier:

| Svært liten 1 | Liten 2 | Middels 3 | Stor 4 | Svært stor 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 gang pr 50 år eller sjeldnere | 1 gang pr 10 år eller sjeldnere | 1 gang pr år eller sjeldnere | 1 gang pr måned eller oftere | Skjer ukentlig |

Konsekvens vurderes etter følgende kriterier:

| Gradering | Menneske | Ytre miljø Vann, jord og luft | Øk/materiell | Omdømme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E Svært Alvorlig | Død | Svært langvarig og ikke reversibel skade | Drifts- eller aktivitetsstans >1 år. | Troverdighet og respekt betydelig og varig svekket |
| D Alvorlig | Alvorlig personskade. Mulig uførhet. | Langvarig skade. Lang restitusjonstid | Driftsstans > ½ år Aktivitetsstans i opp til 1 år | Troverdighet og respekt betydelig svekket |
| C Moderat | Alvorlig personskade. | Mindre skade og lang restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1 mnd | Troverdighet og respekt svekket |
| B Liten | Skade som krever medisinsk behandling | Mindre skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1uke | Negativ påvirkning på troverdighet og respekt |
| A Svært liten | Skade som krever førstehjelp | Ubetydelig skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1dag | Liten påvirkning på troverdighet og respekt |

Risikoverdi = Sannsynlighet x Konsekvens

Beregn risikoverdi for Menneske. Enheten vurderer selv om de i tillegg vil beregne risikoverdi for Ytre miljø, Økonomi/materiell og Omdømme. I så fall beregnes disse hver for seg.

Til kolonnen ”Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak”:

Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak.